- SPZOZ w Wolsztynie, TP/5/2025

Załącznik nr 3  parametry graniczne _ koagulologia

24 miesięczna Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń koagulologicznych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego- cz.II

- Parametry graniczne analizatora i odczynników

| Lp. | Wymagane parametry | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator do oznaczeń koagulologicznych, rok produkcji nie starszy niż 2023 r. po pełnym przeglądzie | TAK, PODAĆ ROK PRODUKCJI |  |
| 2 | Wydajność analizatora: APTT - minimum 25 oznaczeń/godzinę, PT - minimum 50 oznaczeń na godzinę. | TAK, PODAĆ WYDAJNOŚĆ |  |
| 3 | Oprogramowanie analizatora i instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim, w wersji elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników | TAK |  |
| 4 | Automatyczna kalibracja. | TAK |  |
| 5 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora, w temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta odczynników. | TAK |  |
| 6 | Wykonywanie badań z materiału podawanego z próbek pierwotnych. Wykonawca dostosuje analizator do pracy z probówkami używanymi w laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Identyfikacja próbek badanych przy użyciu czytnika kodów kreskowych wbudowanego w analizator. Swobodne dostawianie próbek badanych bez zatrzymywania pracy analizatora. | TAK |  |
| 8 | Analizator wyposażony w system kompensacji umożliwiający wykonywanie badań w próbkach lipemicznych i żółtaczkowych. | TAK |  |
| 9 | Monitorowanie poziomu odczynników w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 10 | Wszystkie odczynniki, materiały kontrole i kalibratory od tego samego producenta. | TAK |  |
| 11 | Odczynniki trwale przed otwarciem przez okres minimum 6 miesięcy. | TAK |  |
| 12 | Wieloparametrowe materiały kontrolne na minimum trzech poziomach (patologiczny niski, patologiczny wysoki, prawidłowy) | TAK |  |
| 13 | Eliminacja kontaminacji poprzez zastosowanie oddzielnych systemów dozujących osocza i odczynniki. | TAK |  |
| 14 | Automatyczne powtarzanie pomiarów w przypadku uzyskania wyników patologicznych. | TAK |  |
| 15 | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę, w przypadku zaniku zasilania, przez minimum 30 minut. | TAK, PODAĆ MODEL URZĄDZENIA I CZAS PODTRZYMYWANIA PRACY ANALIZATORA |  |
| 16 | Opcjonalny wydruk wyników badań, wyników kalibracji i oznaczeń materiałów kontrolnych na zewnętrznej drukarce dołączonej do analizatora. | TAK, PODAĆ MODEL DRUKARKI |  |
| 17 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. | TAK |  |
| 18 | Instalacja i uruchomienie analizatora w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | TAK, |  |
| 19 | Minimum trzy szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie potwierdzone certyfikatem. | TAK, |  |
| 20 | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis producenta analizatora, w oparciu o oryginalne części zamienne. Autoryzacja serwisu potwierdzona certyfikatem wystawionym przez producenta analizatora. | TAK, PRZEDSTAWIĆ CERTYFIKAT PRODUCENTA ANALIZATORA |  |
| 21 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez autoryzowany serwis producenta analizatora (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca wykona na koszt własny w czasie dzierżawy analizatora minimum dwa bezpłatne przeglądy serwisowe. | TAK |  |
| 22 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu, przez cały okres związania umową, dostęp do serwisu przez 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca, w momencie podpisywania umowy, poda Zamawiającemu pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora. | TAK |  |
| 23 | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (poniedziałek - piątek)). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium najpóźniej do godziny 9 w najbliższy poniedziałek. | TAK |  |
| 24 | W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy. | TAK |  |
| 25 | W przypadku niemożności naprawy analizatora w ciągu 24 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | TAK |  |
| 26 | Po zawarciu umowy wraz z pierwsza partią odczynników Wykonawca załączy w formie papierowej i elektronicznej aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych. | TAK |  |
| 27 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na koszt własny, udział w zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej od producenta analizatora i odczynników międzynarodowej kontroli jakości badań laboratoryjnych dla wszystkich oznaczanych parametrów z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. | TAK, PODAĆ RODZAJ OFEROWANEJ KONTROLI ZEWNĄTRZLABORA- TORYJNEJ ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBEK |  |

Parametry graniczne w/w analizatora zostały opracowane przez kierownika MLD SPZOZ Wolsztyn.

- Uwaga: wypełnić tabele

1. Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.

3. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………………………………………….

- Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis

zaufany lub podpis osobisty