## Cz. 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 1 - Myjnie i sterylizatory | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Myjnia-dezynfektor | CISA | K 155 Kappa | 2 | 2008 | 4 | [8 empty] | 100 h
2. | Sterylizator parowy | CISA | 6412 | 2 | 2008 | 4
3. | Sterylizator parowy | Lautenschläger GmbH& Co. KG | ZentraCERT 5200 | 1 | 2022 | 2
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie stanu zewnętrznego i wewnętrznego, czyszczenie w razie potrzeby,
2. | Sprawdzenie zasilania, przewodów,
3. | Sprawdzenie połączeń i zaworów,
4. | Kontrola pracy grzałek wody,
5. | Wykonanie badania wody,
6. | Kalibracja czujników i przepływomierzy,
7. | Przeprowadzenie cykli testowych,
8. | Sprawdzenie zbiorników wody,
9. | Wymiana w myjni – dezynfektorach filtrów HEPA, filtrów przeciwpyłowych, węży pomp perystaltycznych,
10. | Wymiana w sterylizatorach filtrów sterylnych, filtrów przeciwpyłowych.
11. | Wykonywanie napraw wyposażenia służącego do mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

## Cz. 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 2 - Urządzenia do badań EMG i ENG | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Stymulator magnetyczny | Medtronic | MAG PRO R30 | 1 | 2006 | 2 | [8 empty] | 40 h
2. | Aparat do badań EMG | Medtronic | KeyPoint G3 | 1 | 2007 | 2
3. | Aparat do badań EMG | Medtronic, Natus Manufacturing Ltd. | KeyPoint G4 | 2 | 2014, 2021 | 4
4. | Urządzenie do monitorowania neurofizjologicznego | MAG&More GmbH | PowerMag Clinical 30 | 1 | 2021 | 2
5. | Aparat EMG | Alpine Biomed SpS | Keypoint Workstation | 1 | 2011 | 1
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN 62353,
2. | Kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,
3. | Kontrola przewodów i kabli połączeniowych,
4. | Kontrola złączy pacjenta i kabli elektrod,
5. | Pomiar rezystancji przewodu uziomowego,
6. | Pomiar rezystancji uziemionych ochronnie elementów obudowy i wózka,
7. | Pomiar rezystancji izolacji,
8. | Pomiar prądów upływu,
9. | Kontrola wzmacniaczy,
10. | Kontrola pracy stymulatora prądowego we wszystkich zakresach
11. | Konserwacja aparatów,
12. | Testowanie poprawności funkcjonowania aparatów.

## Cz. 3
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 3 - Aparaty do elektrochirurgii | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Aparat do elektrochirurgii | EMED | Spectrum | 8 | 2012, 2014, 2018 | 16 | [8 empty] | 100 h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,
2. | kontrola wizualna modułów,
3. | pomiary napięć,
4. | testy układów urządzenia i regulacje,
5. | kontrola i testy funkcjonalne układu argonowego,
6. | wykonanie próby obciążeniowej,
7. | test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353,
8. | pomiary prądów upływu,
9. | usunięcie albo zmiana komunikatu dotyczącego terminu wykonania kolejnego przeglądu technicznego wyświetlającego się na aparacie.

## Cz. 4
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 4 - Urządzenia firmy Dräger | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Aparat do znieczulania | Dräger | Primus | 6 | 2016, 2018 | 24 | [8 empty] | 50 h
2. | Kardiomonitor | Dräger | Infinity Delta | 6 | 2018 | 6
3. | Respirator | Dräger | Evita XL | 1 | 2013 | 4
4. | Respirator | Dräger | Evita V500 | 3 | 2018 | 6
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla wszystkich urządzeń:
1. | Sprawdzenie numerów seryjnych wszystkich elementów składowych urządzeń,
2. | Wymiana części eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem i zaleceniami producenta (Wykonawca przedstawi harmonogram na wezwanie Zamawiającego)
3. | Testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353
4. | wizualna inspekcja bezpieczników – zgodności parametrów z przewidzianymi przez producenta,
5. | wizualna inspekcja przewodu zasilającego,
6. | pomiar rezystancji przewodu ochronnego (wraz z urządzeniem),
7. | pomiar rezystancji w punktach testowych,
8. | pomiar prądu upływu urządzenia,
9. | pomiar prądu upływu części aplikacyjnych,
10. | wizualna inspekcja uszkodzeń urządzenia.
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla respiratora Evita V500, poz. 4
1. | Przeprowadzenie testu urządzenia i testu obwodu oddechowego.
2. | Przeprowadzenie testu działania pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych oraz testu dzialania pomiaru przepływu.
3. | Przeprowadzenie testu działania baterii.
4. | Kontrola bezpieczników zewnętrznych.
5. | Kontrola wizualna urządzenia wraz z wyposażeniem.
6. | Przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC 62353.
7. | Kontrola funkcji bezpieczeństwa, poprawność działania: - zastawki wydechowej, - zaworu jednokierunkowego w zastawce wydechowej, - awaryjnej zastawki oddechowej, - generatora alarmu, zaworów jednokierunkowych na wlocie gazu do tlenu i powietrza.
8. | Konfiguracja urządzeń, wersji oprogramowania.
9. | Wymiana filtra gazu oddechowego w dmuchawie oraz maty.
10. | Wymiana filtra powietrza i filtra tlenu we wlotach gazów.
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla respiratora Evita XL, poz. 3
1. | konfiguracje urządzeń, wersji oprogramowania, numerów ID, liczby przepracowanych godzin,
2. | czyszczenia układu grzania oraz ekranu dotykowego, inspekcji bloku wdechowego,
3. | wymiana czujnika tlenu co 12 miesięcy,
4. | sprawdzenie braku uszkodzeń mechanicznych obudowy, szuflady, kompletności śrub montażowych, filtrów, przewodów zasilających, wyłącznika, czujnika CO2, wentylatora, pokrywki bloku wdechowego, drenów zasilających w gazy, portów podłączeniowych elektrycznych i pneumatycznych.
5. | sprawdzenie:
6. | bloku wdechowego i wydechowego wraz z mocowaniem, panelu sterującego, drenów zasilających w gazy wraz z korespondencją kolorów, układu oddechowego wraz z płucami testowymi, nebulizatora,
7. | elementów i ramion montażowych,
8. | czujnika temperatury,
9. | uchwytu na monitor,
10. | obciążników stabilizujących wózek, akcesoriów,
11. | kalibracji czujników PIP oraz zastawki PEEP,
12. | testu początkowego, kalibracji CO2,
13. | zaworu zwrotnego D5.1,
14. | zaworu zwrotnego D3.2,
15. | zaworu Y3.1, D3.1,
16. | zaworu D3.3,
17. | czujników ciśnienia w drogach oddechowych,
18. | czujników ciśnienia w drogach oddechowych oraz zaworów kalibracyjnych w ciśnieniu maksymalnym,
19. | czujników ciśnienia w bloku zasilania w gazy,
20. | reduktorów ciśnienia i przepływu w nebulizatorze,
21. | napięcia kalibracyjnego czujnika O2,
22. | zasilacza wraz zasilaniem awaryjnym,
23. | ekranu dotykowego,
24. | przełącznika pozycji czujnika przepływu,
25. | wentylacji w trybie dorosłego pacjenta,
26. | kalibracji czujnika O2 i przepływu,
27. | stężenia podawanego O2 przy pomocy urządzenia wzorcowego,
28. | funkcji odsysania pacjenta,
29. | obliczania objętości oddechowej i pomiaru przepływu,
30. | wentylacji w trybie neonatologicznym,
31. | wentylacji w trybie dziecięcym,
32. | pomiaru temperatury,
33. | klawiatury membranowej,
34. | ostrzeżenia awarii zasilania GoldCap,
35. | zasilania awaryjnego,
36. | wentylatorów,
37. | portów elektronicznych,
38. | CO2 sensora przy pomocy filtra i gazu testowego,
39. | wózka i śrub mocujących
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla kardiomonitora Infinity Delta, poz. 2
1. | Sprawdzenie:
2. | Kompletności i czytelności napisów, naklejek, instrukcji obsługi
3. | Braku uszkodzeń mechanicznych urządzenia
4. | Poprawności włączania, funkcjonowania diod informacyjnych, głośnika, poziomu naładowania baterii.
5. | Poprawności działania zasilania zewnętrznego urządzenia
6. | Stanu wyświetlacza: wypalonych pikseli, możliwości regulacji kontrastu
7. | Poprawnej pracy przycisków stałych programowo,
8. | Poprawności działania EKG, zgodności wyświetlanych parametrów symulatorem, detekcji rozrusznika serca, załączania alarmów HR
9. | Poprawności działania SPO2
10. | Poprawności działania pomiaru temperatury, zgodności z symulatorem
11. | Poprawności działania inwazyjnego pomiaru ciśnienia, zgodności wyświetlanych parametrów z symulatorem (dwóch kanałów), kalibracja.
12. | Szczelności układu nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia.
13. | Wskazań czujników ciśnienia nieinwazyjnego z kalibrowanym wzorcem.
14. | Poprawności działania awaryjnego obniżenia ciśnienia nieinwazyjnego w poszczególnych kategoriach pacjenta
15. | Poprawności działania układu ładowania akumulatora
16. | Poprawności wyłączania urządzenia, działania generatora piezo
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla aparatu do znieczulania Primus, poz. 1
1. | Sprawdzenie:
2. | Kompletności i czytelności napisów, naklejek, instrukcji obsługi
3. | Braku uszkodzeń mechanicznych: klawiatury i pokręteł, zaworu bezpieczeństwa O2, kółek i hamulców, szuflad, półki i lampki do pisania, uchwytów i blokad parowników, układu pacjenta, przycisku przepłukiwania O2, wentylatora, śrub mocujących, drzwiczek, uchwytów i szyn, drenów zasilających i pacjenta, pułapki wodnej i jej mocowania, portów i gniazd elektrycznych, zastawki APL, pokrywy układu oddechowego, ramion, worka oddechowego i jego uchwytu, krateru zastawki APL, membran, dysków i uszczelnień płyty zaworów, połączeń elektrycznych grzania układu pacjenta, króćców podłączeń układu pacjenta, kraterów bloku oddechowego, uszczelnień mocowania wapna, uszczelnień interfejsu podłączenia pneumatyki, całego układu ssaka i AGS.
4. | Zasilania awaryjnego
5. | Wersji oprogramowania komponentów Mobi, Mixer MA, VGC MA, PGM, zasilacza
6. | Łącznego czasu pracy komponentów miksera, wentylatora, silnika, zasilacza, baterii
7. | Kalibracja czujników ciśnienia Pinsp, Pexp
8. | Ustawienie offsetu czujników ciśnienia Pz, Pe, Pu
9. | Sprawdzenie czujnika temperatury ogrzewania układu pacjenta oraz analog i power PCB
10. | Sprawdzenie wypalonych pikseli wyświetlacza, diod LED, kontrastu wyświetlacza, głośnika alarmów
11. | Portu komunikacji
12. | Układu zasilania: napięć, temperatury pracy, alarmów, włącznika
13. | Układu PGM: szczelności, spadku ciśnienia, charakterystyki czujnika ciśnienia, przełączania zaworów podczas zerowania, wskazań czujnika ciśnienia, przepływu, alarmów okluzji, prawidłowości ciśnień, precyzji wskazań stężenia gazów w otoczeniu i testowego
14. | Bloku wlotowego gazów, poprawności wskazań czujników ciśnienia, szczelności układu
15. | Szczelności miksera i zaworu zwrotnego
16. | Poprawności wskazań czujników ciśnienia PTANK, PRP, PSYS,
17. | Poprawności wskazań czujników ciśnienia PRPO2, PRPAIR, PRPN2O, PDMGSHI, PDMGSLO
18. | Wartości kalibracyjnych PRSDET, MGS_CAL_FLOW_O2, MGS_FLW_FCT_DET, MIX_OFS_PRS_DET, MIX_OFFS_DET
19. | Kontrolek LED obecności zasilania w gazy, czujnika temperatury TMGS
20. | Tolerancji przypływu VGMS
21. | Poprawnego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa O2
22. | Poprawnego podawania przepływu przez zawór przepłukiwania O2
23. | Szczelności układu wapna „Click”.
24. | Liniowość zastawki APL
25. | Sprawdzenie układu A-Cone
26. | Szczelności układu świeżych gazów
27. | Sprawdzenie offsetu zaworu PEEP
28. | Sygnału włączania / wyłączania urządzenia
29. | Testu szczelności urządzenia
30. | Wentylacji manualnej/spontanicznej, trybów ciśnieniowego i objętościowego
31. | Alarmu rozpięcia układu pacjenta
32. | Mocowania ramion
33. | Poprawności podaży tlenu przez zewnętrzny przepływomierz
34. | Pomiaru SPO2
35. | Poprawnej siły ssania ssaka
36. | Butli awaryjnego zasilania w gazy szczelności, daty przydatności
37. | Sprawdzenie poprawności podłączenia gazów dla zasilania centralnego i butli

## Cz. 5
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 5 - Zestawy do neuromonitoringu | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zestaw do rozszerzonego neuromonitoringu | INOMED | ISIS IOM | 1 | 2017 | 2 | [8 empty] | 30 h
2. | Aparat do neuromonitoringu śródoperacyjnego | INOMED | ISIS Xpert | 1 | 2021 | 2
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wizualne urządzenia (obudowa, mocowania, tabliczki).
2. | Sprawdzenie oprzyrządowania wielorazowego.
3. | Testy funkcjonalne urządzenia (test mechaniczny wszystkich przycisków i pokręteł, test portów USB, napędów, głośnika, sprawdzenia menu, test pedała nożnego).
4. | Test bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.
5. | Test impedancji wzmacniaczy z użyciem rezystora 1kΩ.
6. | Test stymulatora.
7. | Aktualizacja oprogramowania.
8. | Sprawdzenie licencji Windows.
9. | Testu szumu wzmacniacza z użyciem rezystora 1kΩ.
10. | Testy stymulacji AEP, SEP, MEP, DNS.
11. | Sprawdzenie ustawień programów w tym poprawnego działania scenariuszy operacyjnych.

## Cz. 6
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 6 - Aparat do termolezji | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Aparat do termolezji | IMC | Cosman G-4 | 1 | 2019 | 2 | [8 empty] | 20 h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia
2. | test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353
3. | usunięcie albo zmiana komunikatu dotyczącego terminu wykonania przeglądu technicznego wyświetlającego się na aparacie

## Cz. 7
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 7 - Ssaki | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Ssak elektryczny | Medela | Basic 30 | 6 | 2003, 2007 | 12 | [8 empty] | 20 h
2. | Ssak elektryczny | Hospivac | H350 Full 2, 350 | 2 | 2010, 2012 | 4
3. | Ssak mobilny | Medela | Vario 18 AC/DC | 4 | 2022 | 8
4. | Ssak chirurgiczny | MEDELA | Dominant Flex | 6 | 2018 | 12
5. | Ssak elektryczny | GIMA | Clinic Plus | 1 | 2013 | 2
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 8
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 8 - Pompy ze stacjami dokującymi | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Pompa objętościowa | Hospira | PlumA+ | 2 | 2008 | 4 | [8 empty] | 30 h
2. | Pompa objętościowa | ASCOR | AP31 | 1 | 2006 | 2
3. | Pompa infuzyjna | ASCOR | AP-14 | 25 | 2016, 2018 | 50
4. | Stacja dokująca | ASCOR | MD 40 | 5 | 2018 | 10
5. | Pompa infuzyjna | B.Braun | Perfusor Compact Plus | 18 | 2022 | 36
6. | Pompa infuzyjna | Sino Medical Device Technology | SN-A1 | 5 | 2021 | 10
7. | Pompa infuzyjna | Hedy | HealFusion S7 | 27 | 2020 | 54
8. | Pompa infuzyjna | BLT | P 500 | 10 | 2020 | 20
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 9
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 9 - Urządzenia firmy Getinge | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Stół operacyjny | MAQUET | Alphamaxx 113322B5 | 1 | 2016 | 2 | [8 empty] | 50 h
2. | Stół operacyjny | MAQUET | YUNO II 1433.02B0 | 5 | 2018 | 10
3. | Aparat do znieczulenia | MAQUET | Flow-C v4.8 | 2 | 2021 | 4
4. | Myjnia-dezynfektor | Getinge | S-8668 | 1 | 2021 | 4
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Dla 1-3: | [5 empty] | Dla 3: | [5 empty] | Dla 4:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum): |  |  |  |  | Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum): |  |  |  |  | Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Oględziny zewnętrzne pod względem stopnia zużycia i ewentualnych uszkodzeń. |  |  |  |  | 1. | Oględziny zewnętrzne, sprawdzenie urzadzenia głównego pod względem widocznych uszkodzeń, poluzowanych elementów, zabrudzeń |  |  |  |  | Przeglądy co pół roku:
2. | Sprawdzenie pilota przewodowego, bezprzewodowego i panelu sterującego. |  |  |  |  | 2. | Sprawdzenie przewodów gazowych oraz dodatkowych modułów i akcesoriów |  |  |  |  | 1. | Sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków
3. | Sprawdzenie układu ładowania akumulatorów. |  |  |  |  | 3. | Konrola logów systemu oraz przegląd szczegółowych wyników testów z trybu serwisowego |  |  |  |  | 2. | Sprawdzenie działania zaworów odcinających, regulacji poziomu wody, siłownika drzwi i włączników krańcowych
4. | Sprawdzenie urządzeń blokujących, czyszczenie i smarowanie. |  |  |  |  | 4. | Kontrola historii alarmów technicznych z poziomu trybu serwisowego |  |  |  |  | 3. | Czyszczenie wszystkich filtrów siatkowych, zaworów zwrtonych (wymiana wg potrzeby)
5. | Sprawdzenie zakresów ruchów blatu i jego części. |  |  |  |  | 5. | Czyszczenie układu EVAC (jeśli dotyczy) |  |  |  |  | 4. | Sprawdzenie dizałania sterownika w programie testowym
6. | Sprawdzenie i regulacja położenia zerowego blatu. |  |  |  |  | 6. | Wymiana części zużywanych (zgodnie z zaleceniami producenta) |  |  |  |  | 5. | Sprawdzenie stanu uszczelki drzwi (wymiana wg potrzeby)
7. | Sprawdzenie stanu i mocowania szyn akcesoryjnych. |  |  |  |  | 7. | Konrola przewodów oraz gniazd zewnętrznych |  |  |  |  | 6. | Sprawdzenie działania blokady (wymiana wg potrzeby)
8. | Sprawdzenie akcesoriów. |  |  |  |  | 8. | Konrola przewodów wewnątrz aparatu |  |  |  |  | 7. | Czyszczenie układu pobierania detergentu
9. | Sprawdzenie stanu gumowego miecha i metalowych osłon kolumny. |  |  |  |  | 9. | Kontrola linii gazowych oraz przecieków |  |  |  |  | 8. | Regulacja dokładności dozowania detergentu, wymiana wężyka dozowania detergentu
10. | Sprawdzenie stanu przewodów wewnątrz kolumny. |  |  |  |  | 10. | Kontrola ciśnień gazów, sprawdzenie regulatorów |  |  |  |  | 9. | Sprawdzenie drożności i funkcjonowania systemu natryskowego
11. | Czyszczenie i smarowanie elementów prowadzących w kolumnie |  |  |  |  | 11. | Kontrola pracy wentylatora |  |  |  |  | 10. | Sprawdzenie systemu nagrzewania wody, bezpiecznika termicznego, systemu suszenia, zabezpieczenia grzałek, kompletności wózka wsadowego
12. | Sprawdzenie i regulacja luzu prowadnic w kolumnie. |  |  |  |  | 12. | Kontrola panelu sterującego |  |  |  |  | 11. | Pomiar prądu grzałek
13. | Sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego, poziomu oleju i uzupełnienie. |  |  |  |  | 13. | Kontrola oraz kalibracja wskazań barometru |  |  |  |  | 12. | Sprawdzenie stanu filtra absolutnego powietrza (wymiana wg potrzeby)
14. | Sprawdzenie wersji oprogramowania i aktualizacja, jeśli dotyczy. |  |  |  |  | 14. | Kontrola analizatora gazów, kalibracja analizatora oraz czujnika O2 jeśli wymagane |  |  |  |  | Przegląd 1 raz w roku:
15. | Odczyt błędów stołu. |  |  |  |  | 15. | Kontrola przecieku AFGO |  |  |  |  | 1. | Wszyskie czynności co podczas przeglądu co pół roku
16. | Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg PN 62353. |  |  |  |  | 16. | Kontrola filtra świeżych gazów |  |  |  |  | 2. | Sprawdzenie i wymianę węży gumowych układu cyrkulacji wody w komorze (w razie konieczności)
17. | Pomiar ciągłości uziemienia. |  |  |  |  | 17. | Kontrola wentylacji |  |  |  |  | 3. | Sprawdzenie węży dozowania do komory w myjni układu dozowania płynów (wymiana wg potrzeby)
18. | Pomiar rezystancji izolacji. |  |  |  |  | 18. | Kontrola mechanizmu dokowania parowników |  |  |  |  | 4. | Sprawdzenie łożysk ramion spryskujących (wymiana wg potrzeby)
19. | Pomiar prądu upływu. |  |  |  |  | 19. | Kontrola systemu wentylacji awaryjnej |  |  |  |  | 5. | Sprawdzenie stanu filtra absolutnego powietrza (wymiana wg potrzeby)
20. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy. |  |  |  |  | 20. | Kontola parowników
[6 empty] | 21. | Kontrola dodatkowych modułów: dodatkowy dozownik O2, ssak
[6 empty] | 22. | Kontrola baterii (wymiana zgodnie z zaleceniami producenta)
[6 empty] | 23. | Kontrola mocowania pułapki wodnej (wymiana zgodnie z zaleceniami producenta)
[6 empty] | 24. | Kontrola wersji oprogramowania - upgrade oprogramowania do najnowszej wersji
[6 empty] | 25. | Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN-EN 62353
[6 empty] | 26. | Potwierdzenie wykonania przeglądu w pamięci urządzenia, kasowanie licznika godzin do kolejnego przeglądu

## Cz. 10
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 10 - Urządzenia firmy Stryker | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | ZESTAW ARTROSKOPOWY Jednostka sterująca kamery - 1 szt. Głowica kamery - 1 szt.; obiektyw kamery - 1 szt. Monitor medyczny - 1 szt.; Źródło światła - 1 szt. Cyfrowy system zarządzania danymi - 1 szt. Moduł sterowania - 1 szt.; Pompa CrossFlow - 1 szt. Konsola Crossfire - 1 szt.; Shaver artroskopowy 2 szt. Wiertarka Universal Driver RemB - 1szt. nasadka do drutów Kirschnera 0.7-1.8mm - 1szt. nasadka do drutów Kirschnera 2.0-3.2mm - 1szt. nasadka wiertarka Jacobs z kluczykiem - 1szt. nasadka piła oscylacyjna, przewód TPS/Core - 1 szt. | STRYKER | zestaw | 4 | 2018 | 8 | [8 empty] | 100 h
2. | ZESTAW ARTROSKOPOWY Monitor VE 26" - 1 szt. Konsola kamery 1288 - 2 szt. Głowica kamery 1288 - 2 szt. Obiektyw kamery - 2 szt. Źródło światła L9000 - 2 szt. Konsola napędowa CORE TPS - 3 szt. Pompa Flocontrol - 3 szt. Włącznik nożny TPS Footswitch - 1 szt. | STRYKER | zestaw | 1 | 2012 | 2
3. | ZESTAW ARTROSKOPOWY Monitor VE 26" - 1 szt. Konsola kamery 1288 - 1 szt. Głowica kamery 1288 - 1 szt. Obiektyw kamery - 1 szt. Źródło światła L9000 - 1 szt. Konsola napędowa CORE - 1 szt. Pompa Flocontrol - 2 szt. Włącznik nożny TPS Footswitch - 1 szt. | STRYKER | zestaw | 1 | 2012 | 2
4. | Napęd ortopedyczny z wyposażeniem: nasadka piły oscylacyjnej nasadka wolnoobrotowa Jacobs z kluzykiem akumulator niesterylny 2 szt. | STRYKER | S8 CD | 1 | 2021 | 2
5. | Wiertarka przezierna w zestawie: nasadka wiertarska, nasadka Jacobs z kluczykiem, nasadka Hudson Modified POWEReam, nasadka duży Synthes, nasadka do drutów - 4 szt, nasadka wiertarska Hudson, nasadka piła oscylacyjna - 2 szt., nasadka przezierna Radiolucent, nasadka mały Synthes, ładowarka, akumulator niesterylny - 4 szt. | STRYKER | S8 CD | 1 | 2017 | 2
6. | Zestaw napędów ortopedycznych, wysokoobrotowych do kręgosłupa: Napęd neurochirurgiczny II Drive - 2 szt. Prostnica 7 cm, Prostnica 12 cm, Kątnica 7 cm, Kątnica 14 cm Konsola Core, przełącznik nożny - 2szt. | STRYKER | II Drive | 1 | 2017 | 2
7. | Wiertarka dwuprzyciskowa w zestawie: Nasadka do drutów Kirschnera, nasadka mały Synthes, nasadka wiertarska bezkluczykowa 6.4 mm, nasadka wolnoobrotowa duży Synthes POWEReam, nasadka piła oscylacyjna, nasadka wiertarska Jacobs 6.4 mm z kluczykiem, nasadka wiertarska bezkluczykowa 6.4 mm, nasadka wiertarska bezkluczykowa 4.0 mm, akumulatory niesterylne - 2 szt. | STRYKER | S8 CD | 3 | 2021 | 6
8. | Wiertarka dwuprzyciskowa w zestawie: Nasadka do drutów Kirschnera, nasadka mały Synthes, nasadka wiertarska bezkluczykowa 6.4 mm, nasadka wolnoobrotowa duży Synthes POWEReam, nasadka piła oscylacyjna, nasadka wiertarska Jacobs 6.4 mm z kluczykiem, nasadka wiertarska bezkluczykowa 6.4 mm, nasadka wiertarska bezkluczykowa 4.0 mm, akumulatory niesterylne - 2 szt., ładowarka S7 - 2 szt. | STRYKER | S8 CD | 1 | 2021 | 2
9. | Napęd Shaver rękojeść | STRYKER | Shaver | 1 | 2008 | 2
10. | Napęd pistoletowy w zestawie: nasadka Wire collet 4100-62; Pin Collet 4100-125; Drill 4100-131; kabel ref: 5100-004-000, Sagittal 4100-400-00 | STRYKER | RemB CORE | 2 | 2016 | 4
11. | Konsola napędowa TPS | STRYKER | Electric Pen Drive | 1 | 2007 | 2
12. | Lampa zabiegowo-operacyjna | Berchtold | Chromophare | 2 | 2018 | 4
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Dla 1-11: |  |  |  |  | Dla 12:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum): |  |  |  | Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wizualne urządzeń (uszkodzenia, zabrudzenia itp.) |  |  |  | 1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Testy funkcjonalne wszystkich elementów napędów wraz z osprzętem. |  |  |  | 2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Sprawdzenie poprawności działania urządzenia z różnymi w akcesoriami i osprzętem. |  |  |  | 3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Konserwacja, czyszczenie, kontrola stanu obudowy i okablowania wszystkich elementów zestawu. |  |  |  | 4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353, |  |  |  | 5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Kalibracje, płukanie, kontrola szczelności układu, kontrola czujników ciśnienia pompy artroskopowej „fluid control”, |  |  |  | 6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Kontrola oprogramowania kamery HD, kontrola stanu uziemienia. |  |  |  | 7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Kontrola i czyszczenie wentylatorów projektora światła LED, kontrola ekranu dotykowego, kontrola stanu uziemienia, |  |  |  | 8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.
9. | Kontrola matrycy i ustawień użytkownika monitora, sprawdzenie odwzorowania kolorów i jakości obrazu,
10. | Kalibracja ekranu konsoli sterującej napędem ortopedycznym, kontrola ustawień użytkownika oraz aktualizacja oprogramowania (o ile wymagane), kontrola frezów i rękojeści napędowej, kontrola stanu uziemienia,
11. | Kontrola przycisków nożnych, kontrola stanu uziemienia, sprawdzenie osprzętu napędów.
12. | Oględziny, test działania, konserwacja, czyszczenie instrumentarium, w tym optyk.

## Cz. 11
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 11 - Wiertarki wraz z osprzętem firmy Aesculap | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zestaw wiertarki małej Acculan 3Ti rękojeść GA671 nasadka: GB638R; GB635R; GB643R; GB660R; akumulator krótki NIMH GA666 - 2 szt.; ładowarka GA677 | Aesculap | zestaw | 1 | 2015 | 2 | [8 empty] | 50 h
2. | Zestaw wiertarki małej Acculan 3Ti rękojeść GA671 nasadka: GB638R; GB635R; GB643R; GB660R, akumulator krótki NIMH GA666 - 3 szt. | Aesculap | zestaw | 1 | 2015 | 2
3. | Zestaw wiertarki małej Acculan 3Ti rękojeść GA671 nasadka: GB638R; GB635R; GB643R; GB660R, akumulator krótki NIMH GA666 - 2 szt. | Aesculap | zestaw | 1 | 2015 | 2
4. | Wiertarka Elan-E GB411 wraz ze sterownikiem nożnym GA825 i wałkiem giętkim | Aesculap | zestaw | 1 | 1999 | 2
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wizualne urządzenia (uszkodzenia, zabrudzenia itp.) wraz z pokrywami i akumulatorami (sprawdzenie stanu uszczelek silikonowych, czytelność naklejek i oznakowań).
2. | Testy funkcjonalne wszystkich elementów napędu oraz osprzętu: testy szczelności, działanie blokad zabezpieczających, możliwości regulacji, grubości cięcia (o ile wymagane przez producenta), sprawdzenie poprawności działania przełączenia kierunku obrotów oraz między różnymi trybami.
3. | Sprawdzenie poprawności działania urządzenia z różnymi w akcesoriami i osprzętem.

## Cz. 12
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 12 - Stymulatory nerwów obwodowych | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Stymulator nerwów obwodowych | B.BRAUN | DIG RC | 1 | 2003 | 2 | [8 empty] | 20 h
2. | Stymulator nerwów obwodowych | B.BRAUN | HNS 12 | 5 | 2008, 2016, 2019 | 10
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych
6. | Ustawienie podstawowych parametrów
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują)
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 13
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 13 - Mikroskop operacyjny | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Mikroskop operacyjny | Carl Zeiss | Tivato 700 | 1 | 2022 | 2 | [8 empty] | 10 h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Ogólna kontrola stanu: przewodu zasilającego, przewodów połączeniowych, obudowy mikroskopu, prawidłowego dokręcenie śrub zabezpieczających
2. | Kontrola statywu: czystości, ruchomości, uszkodzeń kółek, funkcji hamulca podstawy, funkcji kontroli oporu ruchu, braku ograniczeń w ruchu wokół wszystkich osi, funkcji ograniczenia ruchu ramienia w dół, balansu, funkcji elektycznej zmiany wysokości kolumny (góra/dół), mechanicznego ruchu ramienia statywu (góra/dół), funkcji zmiany prędkości przesuwów fokus/zoom, zasilania awaryjnego
3. | Kontrola mikroskopu w zakresie: mocowania tubusa, balansu mikroskopu, manualnej zmiany zoom, manualnej zmiany ogniskowej, pracy zmieniacza powiększeń, równomierności oświetlania w całym polu, funkcji przycisków na uchwytach
4. | Kontrola wyposażenia dodatkowego w zakresie funkcji pedału sterującego

## Cz. 14
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 14 - Urządzenia laboratoryjne | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Cieplarka | Wamed Warszawa | C-100W-08 | 2 | 2008 | 4 | [8 empty] | 50 h
2. | Cieplarka | EM-MED. | EM THERM 2D | 1 | 2018 | 2
3. | Wirówka laboratoryjna | MPW | MPW 223 MPW 325 M-Diagnostic M-Universal | 5 | 2001, 2021 | 10
4. | Cytowirówka laboratoryjna | MPW | M-Diagnostic | 1 | 2019 | 2
5. | Mikroskop optyczny | ZEISS | Primo Star | 1 | 2019 | 2
6. | Mikroskop optyczny z kontrastem fazowym | ZEISS | Primo Star | 1 | 2019 | 2
7. | Mikroskop laboratoryjny | CARL ZEISS | JENAMED | 1 | 1984 | 2
8. | Mikrowytrząsarka | JW. ELECTRONIC | ML-962 | 1 | 2006 | 2
9. | Wstrząsarka z inkubatorem | Awareness Technology | STAT FAX 2200 | 1 | 1999 | 2
10. | Urządzenie grzewcze do suchego rozmrażania i podgrzewania krwi i osocza SAHARA III | Sarstedt | Maxiterm | 1 | 2019 | 2
11. | Sterylizator laboratoryjny | Pol-EKO | SRW 115 STD | 1 | 2011 | 2
12. | Komora laminarna | Karstulan | minifile | 1 | 2005 | 2
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 15
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 15 - Lampa operacyjna I | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | LAMPA OPERACYJNA | KLS Martin | Marled E9i/E9i | 2 | 2022 | 4 | [8 empty] | 20 h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 16
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 16 - Lampa operacyjna II | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | LAMPA OPERACYJNA | FAMED | BHC-502/302p | 1 | 1997, 2001 | 2 | [8 empty] | 10 h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 17
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 17 - Zasilacze opasek uciskowych I | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zasilacz do opasek uciskowych | VBM Medizintechnik | TOURNIQUET 4500; TOURNIQUET 2x500 | 3 | 2016 | 6 | [8 empty] | 30 h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 18
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 18 - Zasilacze opasek uciskowych II | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zasilacz do opasek uciskowych | Zimmer Biomet | ATS 4000 | 3 | 2018 | 6 | [8 empty] | 30 h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 19
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 19 - Zestawy do drenażu klatki piersiowej | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej | Medela | Thopaz Plus | 2 | 2021, 2022 | 4 | [8 empty] | 15 h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, portów, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy, uchwyty na łóżka.
2. | Wizualne sprawdzenie pod kątem ewentualnych pęknięć, przebarwień obudowy i wyświetlacza.
3. | Sprawdzenie przycisku zwalniającego, pojemnika.
4. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
5. | Sprawdzenie uszczelek, ich czystości, szczelności.
6. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy.
7. | Wykonanie testów miernikiem podciśnienia na odłączeniu urządzenia od sieci oraz innych testów funkcjonalnych.
8. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia, sygnałów dźwiękowych, akumulatora.
9. | Ustawienie podstawowych parametrów.
10. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują).
11. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 20
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 20 - Urządzenia firmy BTL | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Aparat do elektroterapii | BTL | BTL-4625 smart | 5 | 2013, 2014, 2021, 2022 | 10 | [8 empty] | 50 h
2. | Aparat do ultradźwięków | BTL | BTL-4710 SMART; BTL-4000 SMART | 4 | 2013, 2019, 2021, 2022 | 8
3. | Magnetotron | BTL | BTL-4000 | 1 | 2011 | 2
4. | Zestaw do magnetoterapii | BTL | BTL-4920 SMART | 1 | 2022 | 2
5. | Urządzenie do masażu uciskowego | BTL | BTL-6000 Lymphastim 12 Topline | 1 | 2022 | 2
6. | Aparat do laseroterapii | BTL | BTL-4110 Smart | 1 | 2022 | 2
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Aktualizacja oprogramowania
9. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 21
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 21 - Aparaty RTG | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Aparat RTG z ramieniem C | Ziehm Imaging | SOLO | 5 | 2017, 2018 | 10 | [8 empty] | 50 h
2. | Aparat RTG z ramieniem C | Philips | BV LIBRA 9 II | 1 | 2008 | 2
3. | Aparat RTG przyłóżkowy | AGFA | DX-D 100+ | 1 | 2018 | 2
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | sprawdzenie wizualne oraz funkcjonalne systemów i podzespołów,
2. | kontrola zużycia ruchomych części mechanicznych, konserwacja,
3. | kontrola geometrii oraz osiowości wiązki RTG,
4. | kontrola i czyszczenie dróg odprowadzenia ciepła,
5. | pomiar wielkości pól promieniowania oraz widzenia,
6. | test rozdzielczości wysokowarstwowej,
7. | test układu automatycznej kontroli jasności,
8. | pomiary kV oraz dawek,
9. | pomiary bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z normą EN62353.

## Cz. 22
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 22 - Zgrzewarka do drenów | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zgrzewarka do drenów | Sarstedt | MS-1000 | 1 | 2021 | 2 | [8 empty] | 10 h
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i czyszczenie w razie potrzeby,
2. | Sprawdzenie zasilania, przewodów,
3. | Kontrola stanu taśm teflonowych elementów zgrzewających, pasków transportowych oraz stanu samych pasków,
4. | Kontrola stanu rolki dociskowej i regulacja siły docisku,
5. | Kontrola funkcjonowania urządzenia, regulacje,
6. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353,
7. | Wykonanie zgrzewów testowych i przedstawienie raportu z wyników testu.

## Cz. 23
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Cz. 23 - Urządzenia różne | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zgrzewarka do foli | Nipro Tube-Sealer | BTS-10 | 1 | 1991 | 2 | [8 empty] | 20 h
2. | Myjka ultradźwiękowa | POLSONIC | SONIC 33 | 1 | brak danych | 2
3. | Myjka ultradźwiękowa | SMS | VMD642 | 1 | 2021 | 2
4. | Kapilaroskop | brak danych | MC980LCD-DL200 | 1 | brak danych | 2
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Dla 1: | [5 empty] | Dla 2-4:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum): |  |  |  |  | Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i czyszczenie w razie potrzeby, |  |  |  |  | 1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Sprawdzenie zasilania, przewodów, |  |  |  |  | 2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Kontrola stanu taśm teflonowych elementów zgrzewających, pasków transportowych oraz stanu samych pasków, |  |  |  |  | 3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Kontrola stanu rolki dociskowej i regulacja siły docisku, |  |  |  |  | 4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Kontrola funkcjonowania urządzenia, regulacje, |  |  |  |  | 5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353, |  |  |  |  | 6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Wykonanie zgrzewów testowych i przedstawienie raportu z wyników testu. |  |  |  |  | 7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),